## Resumen
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
FORMATO RESUMEN N° F-LEM-P-CO-12.03
CLIENTE | [13 empty] | RECEPCIÓN N°
DIRECCIÓN ** | [13 empty] | OT N°
PROYECTO **
UBICACIÓN **
Fecha Recepción
Densidad
Código muestra LEM | Código cliente | Estructura | F'c (kg/cm2) | Fecha Moldeo** | Fecha Rotura | Hora moldeo | Hora rotura | Diametro 1 | Diametro 2 | Longitud 1 | Longitud 2 | Longitud 3 | Carga Máxima (kN) | Tipo fractura | Masa muestra aire (g)
Note on N13: 6.1.3.6. La carga indicada no debe ser corregida por cualquier calculo matematico o uso de calibración, Ello al mantenr la exactitud dentro del 1%.

## COMPRESION
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 | [5 empty] | CÓDIGO | : | F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** | : | 0 | [5 empty] | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO ** | : | 0 | [5 empty] | OT N° | : | 0
UBICACIÓN ** | : | 0 | [5 empty] | FECHA EMISIÓN | :
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente
STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Estructura** | : | 0 | [5 empty] | Fecha Recepción | : | 0
F´c (Kg/cm2) ** | : | 0 | [5 empty] | Fecha Moldeo** | : | 0
Tipo muestra | : | Cilindros Moldeados | [5 empty] | Fecha Rotura | : | 0
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales | [7 empty] | Edad muestra | : | 0 | horas
Código muestra LEM |  | Código cliente | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm2) | Carga Máxima (kN) | Resistencia Compresión (MPa) | Resistencia Compresión (Kg/cm2) | Tipo fractura |  | Densidad muestra (kg/m3)
0 |  | 0 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 3.6064e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 0 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 3.6064e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | 0 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 3.6064e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Defecto de la muestra o en la tapa: |  |  |  | -
Nota :
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 04 (26-05-2026) | [9 empty] | Fin del Documento

## Hoja2 (hidden)
Código muestra LEM | Código cliente | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm2) | Carga Máxima (kN) | Resistencia Compresión (Mpa) | Densidad muestra (kg/m3) | Tipo fractura
[5 empty] | PROMEDIO | #DIV/0!

## DATOS
STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS1
ASTM C39/C39M-25
Certificado de Calibración: balanza 30kg precisión 1g | [5 empty] | Certificado de Calibración: Pie de rey precisión 0.01mm | [5 empty] | Certificado de Calibración: Prensa de concreto
Correccion | -1.49e-06 | F.calibracion | 2026-05-18 |  |  | Correccion |  | -0.0002 | mm | F.calibracion | 2026-06-12 | F.calibracion | 2025-09-02 |  | U
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA |  |  |  |  | Resistencia concreto
Estructura | 0 |  |  |  | kg/cm2 | Mpa |  |  | REALIZADO POR: | - |  | EVALUACIÓN DE DEFECTO DE LA MUESTRA
F´c (kg/cm2) | 0 |  | #N/A |  | 100 | 9.8066 | [5 empty] | A | Presencia de grandes huecos de aire
Fecha Moldeo | 0 |  |  |  | 140 | 13.7293 | [5 empty] | B | Evidencia de segregación
Hora de Moldeo | 0:00 |  | Solo para <3dias |  | 175 | 17.1616 | [5 empty] | C | Las fracturas pasan predominantemente alrededor de la particula gruesa
Fecha Rotura | 0 |  |  |  | 210 | 20.594 | [5 empty] | D | Las fracturas pasan a travez del agregado grueso
Hora de ensayo | 0:00 |  | Obligatorio <3d |  | 245 | 24.0263 | [5 empty] | E | Desprendimiento tapa adherida
Edad muestra | 0 |  | horas |  | 280 | 27.4586
Densidad | 0 |  |  |  | 350 | 34.3233
Tipo muestra | Cilindros Moldeados
Código muestra LEM | Código cliente | Diametro 1 | Diametro 2 | Longitud 1 | Longitud 2 | Longitud 3 | Carga Máxima (kN) | Tipo fractura | Masa muestra aire (g) | Parametro Diametro | Defecto de muestra | Evaluación del defecto de muestra
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A
50Kn a 800Kn
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21
|  | CORRECCION DIAMETRO |  | CORRECCION LONGITUD |  |  | CORRECION MASA |  | F.C. COMPRESION |  | F'C |  | F. correc. Compresion |  |  | #DIV/0!
|  | Diametro 1 | Diametro 2 | Longitud 1 | Longitud 2 | Longitud 3 | Masa aire (g) | Masa aire (kg) | L/D | Factor correccion |  |  | L/D | Factor
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 0 | 0 | 1 | 0.881 | #DIV/0! |  | SI ES MAYOR > 1.75 | 1
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 0 | 0 | 1 | 0.881 | #DIV/0! |  | 1.75 | 0.98
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 0 | 0 | 1 | 0.875 | #DIV/0! |  | 1.5 | 0.96
[13 empty] | 1.25 | 0.93
|  | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm2) | Carga Máxima (kN) | Resistencia Compresión (Mpa) | Tipo fractura | Densidad muestra (kg/m3) |  | Resistencia Compresión (kg/cm2) |  |  | 1 | 0.87
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 3.6064e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 3.6064e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | -6.7763e-21 | -6.7763e-21 | 3.6064e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NO MOVER | [7 empty] | Del certificado de Calibracón
[8 empty] | ITEM | Valor | Error
1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
2 | 50 | -0.0001 |  | 2 | 50 | -0.0001 |  | 2 | 50 | -0.0001
| pendiente | -2e-06 |  |  | pendiente | -2e-06 |  | 3 | 100 | 0
| intercepto | -6.7763e-21 |  |  | intercepto | -6.7763e-21 |  | 4 | 200 | -0.0003
1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 400 | 0
2 | 50 | -0.0001 |  | 2 | 50 | -0.0001 |  | 6 | 450 | 0.01
| pendiente | -2e-06 |  |  | pendiente | -2e-06
| intercepto | -6.7763e-21 |  |  | intercepto | -6.7763e-21
1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
2 | 50 | -0.0001 |  | 2 | 50 | -0.0001
| pendiente | -2e-06 |  |  | pendiente | -2e-06
| intercepto | -6.7763e-21 |  |  | intercepto | -6.7763e-21
Note on E10: Equipo: Mpa
Note on C12: si se coloca en hora esta debera eliminarse la parte la fecha
Note on C14: Equipo: si se coloca en hora se debe eliminar la parte de fecha
Note on C15: LENOVO: SI ES MENOR A 3 DIAS SE REPORTARA EN HORAS
Note on I19: 6.1.3.6. La carga indicada no debe ser corregida por cualquier calculo matematico o uso de calibración, Ello al mantenr la exactitud dentro del 1%. 50KN A 800KN
Note on O28: LENOVO: Para probetas de concreto FC siempre sera 1. Para diamantina y corte de probetas FC se tiene que actualizar
Note on G34: 6.1.3.6. La carga indicada no debe ser corregida por cualquier calculo matematico o uso de calibración, Ello al mantenr la exactitud dentro del 1%.

## INCERTIDUMBRE
|  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [5 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[8 empty] | Versión: | 3 | [9 empty] | Del Certificado de calibracón
[8 empty] | Fecha: | 2026-05-04 | [9 empty] | Indice | Valor (mm) | Incertidumbre de medición (U)
[8 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS | [17 empty] | 1 | 50 | 0.0082
Norma: | ASTM C39/C39M-24 | [17 empty] | 2 | 100 | 0.0083
Matriz: | Concreto | [17 empty] | 3 | 200 | 0.0087
Mensurando | Resistencia a la compresión de muestras cilindricas de concreto | [17 empty] | 4 | 400 | 0.01
[19 empty] | 5 | 450 | 0.01
Paso 1. Definición del proceso de medición |  |  |  |  | Paso 2. Definición de las variables aleatorias
Variables: |  |  | Fórmula:
fcm = resistencia a la compresion Mpa | [10 empty] | compresion 1 - Diametro |  |  | compresion 2 - Diametro |  |  | compresion 3 - Diametro
D= Diametro promedio medido, mm | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Pmax= Carga máxima, KN | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | pendiente |  | #N/A | pendiente |  | #N/A | pendiente |  | #N/A
[11 empty] | intercepto |  | #N/A | intercepto |  | #N/A | intercepto |  | #N/A
CÁLCULO: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1 | [8 empty] | CÁLCULO: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 2 | [8 empty] | CALCULO: RESISTENCIA A LA COMPRESION 3
Fuentes | und | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | und | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | und | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
Resistencia a la compresión | Mpa | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  | Resistencia a la compresión | Mpa | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  | Resistencia a la compresión | Mpa | 0 | --- | --- | --- | --- | ---
Carga máxima | KN | 0 | --- | --- | 4.88 | 2.7729e+43 | 1.3532e+44 | C | Carga máxima | KN | 0 | --- | --- | 4.88 | 2.7729e+43 | 1.3532e+44 | C | Carga máxima | KN | 0 | --- | --- | 0.77001 | 2.7729e+43 | 2.1351e+43 | C
Certificado de Calibración | KN |  | - | Norma, K=1 | -4.88 |  |  |  | Certificado de Calibración | KN |  | - | Norma, K=1 | -4.88 |  |  |  | Certificado de Calibración | KN |  | - | Norma, K=1 | 0.77
Resolución | KN |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | --- |  | Resolución | KN |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | --- |  | Resolución | KN |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | ---
Diametro | mm | -6.7763e-21 |  | --- | #N/A | 0 | #N/A | Y | Diametro | mm | -6.7763e-21 |  | --- | #N/A | 0 | #N/A | Y | Diametro | mm | -6.7763e-21 |  | --- | #N/A | 0 | #N/A | Y
Repetibilidad | mm |  | 0.0064087 | Normal, K=1 | 0.0064087 | --- | --- |  | Repetibilidad | mm |  | 0.0064087 | Normal, K=1 | 0.0064087 | --- | --- |  | Repetibilidad | mm |  | 0.0064087 | Normal, K=1 | 0.0064087 | --- | ---
Certificado de Calibración | mm |  | #N/A | Normal, K=1 | #N/A | --- | --- |  | Certificado de Calibración | mm |  | #N/A | Normal, K=1 | #N/A | --- | --- |  | Certificado de Calibración | mm |  | #N/A | Normal, K=1 | #N/A | --- | ---
Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | --- |  | Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | --- |  | Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | ---
factor de presición | Mpa | 0.1911 |  | Norma, K=1 | 0.1911 | 1 | 0.1911 |  | factor de presición | Mpa | 0.1911 |  | Norma, K=1 | 0.1911 | 1 | 0.1911 |  | factor de presición | Mpa | 0.1911 |  | Norma, K=1 | 0.1911 | 1 | 0.1911
Incertidumbre Estándar Combinada | [6 empty] | #N/A |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [6 empty] | #N/A |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [6 empty] | #N/A
Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | Mpa | #N/A |  | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | Mpa | #N/A |  | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | Mpa | #N/A
CONTRIBUCION
Factor de influencia |  | valor | %
| Carga máxima | 1.3532e+44 | #N/A
| Diametro | #N/A | #N/A
| factor de presición | 0.1911 | #N/A
|  | #N/A | #N/A
|  | Carga KN | U | -4.88 | -4.88 | -4.88
|  | 200 | 0.77
|  | 300 | 0.64
|  | 400 | 0.87
|  | 500 | 0.52
|  | 600 | 1.6
|  | 700 | 1.7
|  | 800 | 1.2
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2024-11-08 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2024-11-09
Note on D35: LENOVO: INTERPOLAR
Note on M35: LENOVO: INTERPOLAR
Note on V35: LENOVO: INTERPOLAR

## Balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA
Correccion | -1.49e-06
Variables | 1.14 | 2.48e-10
Ecuacion | 2*RAIZ(1.14+0.000000000248*R2) |  |  | g
Resolucion | 1 | g
Codigo | EQP-0054
F. calibración | 2026-05-18
ITEM | MES | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
|  | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENSAYO DE LA MUESTRA
Densidad
Masa 1 |  | 0 | 0
Masa 2 |  | 0 | 0
Masa 3 |  | 0 | 0

## PRECISION
Factor de precision del operador COMPRESION
| Fecha de evaluacion: | 2026-06-13
| Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.1911
| Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.32485
REPETIBILIDAD VERNIER
INCERTIDUMBRE ESTANDAR -TIPO A
TALLER DE INCERTIDUMBRE ESTANDAR -TIPO A
Fecha de evaluacion: | 0
1-Calcular la Incertidumbre estandar
analista(p=2) |  | MEDIDA
Réplicas de medición (n=6) |  | 100.02
100.01
100
100.02
100.01
100.01
100.01
100.01
n |  | 8 | 0 | 0
p |  | 1 | 1 | 0
No Datos |  | 8 | 0 | 0
Promedio (xi) |  | 100.0112 | #DIV/0! | #DIV/0!
Desviación Estándar (si) |  | 0.0064087 | #DIV/0! | #DIV/0!
Varianza (s2i) |  | 4.1071e-05 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Hoja1 (hidden)
CODIGO |  | CONCATENADOS | DESCRIPCION | FC | F. MOLDEO | DIA | DIAMETRO | CARGA | AREA | RESIS. CONCRETO | % RESIS | TIPO DE FALLA
4400 | 4401 | 4400-4401 | Columnas C-9;5-3/G.H | 350 | 2015-12-09 | 7 | 15.05 | 49900 | 177.8946 | 280.5031 | 80.14% | E
|  | - |  | 350 |  | 7 | 15.06 | 50310 | 178.1311 | 282.4324 | 80.69% | F
4402 | 4403 | 4402-4403 |  | 350 |  | 14 | 15.04 | 56450 | 177.6583 | 317.7448 | 90.78% | F
|  | - |  | 350 |  | 14 | 15 | 59630 | 176.7146 | 337.4368 | 96.41% | F
4404 | 4405 | 4404-4405 |  | 350 |  | 28 | 15.11 | 65310 | 179.3159 | 364.2176 | 104.1% | F
|  | - |  | 350 |  | 28 | 15.05 | 64730 | 177.8946 | 363.867 | 104% | E